KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz kan ve kan türevlerinin depolanması için imalat edilmiş olmalıdır. Dolap aynı zamanda hastane ve laboratuvar koşullarında ilaç ve biyolojik materyallerin depolanması için de kullanılabilmelidir.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır. Dolap +4°C sabit iç ısı sağlamalı ve +1°C aralıklarda korumalıdır.

- Cihaz monitör üzerinde sensörler bulunmalıdır. Bu sayede benzer kan torbalarının sıcaklıklarını da sürekli takip etme özelliğine sahip olmalıdır.

- Dolapta tam otomatik defrost sistemi bulunmalıdır.

- Dolabın iç materyali paslanmaya ve korozyona karşı korumalı paslanmaz çelik yapıya sahip olmalıdır.

- Dolabın dış materyali kolay temizlik sağlayan anti bakteriyal epoksi kaplı yapıda olmalıdır.

- Cihazın kapısı elektrikli ısıtıcılı çift kat ısı camlı, manyetik contalı olmalıdır.

- Dolap kolay hareket ettirilebilmesi ve sabit durabilmesi için kilitlenebilir tekerleklere sahip olmalıdır.

- Cihazın iç aydınlatması LED aydınlatma olmalıdır.

- Cihaz yetkisiz kişilerin kullanımı engellemek için parola korumalı ve kapı emniyet kilidi olmalıdır.

- Cihaz kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarabilmelidir. Cihaz elektrik kesintisi korumalı olmalıdır.

- Cihaz dik tip ve tek kapılı ve cam kapılı olmalıdır.

- Cihazın soğutma tipi fanlı sistem olmalıdır.

- Cihaz doğaya zarar vermeyen CFC ve HCFC içermeyen soğutma gazına sahip olmalıdır.

- Cihazın gürültü seviyesi 40 dB geçmemelidir.

- Cihaz 220-240V 50/60 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Cihaz 180 W gücünde olmalıdır.

- Cihaz 158 litre kapasitesinde olmalıdır. Cihaz 3 adet raf ve 9 adet sepet kapasitesinde olmalıdır ve rafların yüksekliği ayarlanabilmelidir.

- Dolabın kan saklama kapasitesi(450 ml kan torbaları) 90 adet olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 56 kg olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 432x462x738 mm, dış ölçüleri 522x600x1250 mm olmalıdır.

- Cihaza opsiyonel olarak uzaktan alarm kontrolü, sıcaklık ve veri kaydedici özellikleri sağlanabilmelidir.

- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, sensör hatası, elektrik kesintisi, kapı açık kaldığında, düşük bateri, düşük ya da yüksek voltaj durumlarında kullanıcıyı sesli ve görsel uyarmalıdır.

- Cihaz CE ve ISO sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.