ÇOK RAFLI SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTANMESİ

- Cihaz çoklu kullanımlar için ve çeşitli sıcaklıklar altında çeşitli numunelerin test edilmesi için uygun olmalıdır.

- Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.

- Cihazın üzerinde 2 ayrı kontrol ünitesi ile bağımsız çalkalama hareketi sağlanmalıdır.

- Cihazdaki  soğutucunun  akıllı kontrolü ile kompresörlere aşırı yük olması engellenmelidir.

- Cihazda arka ışıklandırmalı yüksek kalite LCD gösterge bulunmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı 10 °C~60 °C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu  37 °C’de ±0.2 °C olmalıdır. Sıcaklık dağılımı 37 °C’de ±1.0 °C olmalıdır.

- Cihazın çalkalama hızı 30~250 rpm olmalıdır.

- Cihaz 25 mm’lik orbital hareketle çalkalama işlemi yapmalıdır.

- Cihazda 99 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilen zamanlayıcı fonksiyonu bulunmalıdır. Ayrıca sürekli çalışma fonksiyonu da bulunmalıdır.

- Cihazda 2 adet raf olmalıdır.

- Cihazın soğutucu gücü 1/2 HP olmalıdır.

- Cihazda CFC içermeyen (134A) soğutma sistemi kullanılmalıdır.

- Cihazın kapısı açıldığında çalkalama, ısıtma ve soğutma otomatik olarak durmalıdır.

- Cihazın kapısı camlı olmalıdır.

- Cihazın içi paslanmaz çelik, dış kısmı ise toz boyalı çelik olmalıdır.

- Cihazda bulunana platform 700 x 600 mm ebatlarında olmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı , locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

- Cihazın iç boyutları 700 x 700 x 1,100 mm(g x d x y), dış boyutları 1,290 x 850 x 1445 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihazla birlikte delikli platform verilmelidir.

- Cihaz 68 adet 50~ 100ml veya 36 adet 200~300 ml veya 21 adet 500~1000ml erlenleri çalkalayabilme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

# Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

# Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik bulunacaktır.

Not: İstenilen ebatlardaki klipsler belirtilmelidir.